# ESD-Gesamtprüfbericht — ISO 10605  |  330 pF / 330 Ω

Erstellt: 04.05.2026  08:08:04   |   Anzahl Messungen: 10   |   Entwickelt von: H.Amouri   |   © 2026

## Übersicht aller Messungen

| Nr. | Datum / Uhrzeit | kV | I@65ns (A) | I@130ns (A) | Gesamtergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.05.2026 07:52:45 | 1 kV | 1.601 | 0.919 | PASS |
| 2 | 04.05.2026 07:53:25 | 2 kV | 3.143 | 1.720 | PASS |
| 3 | 04.05.2026 07:54:45 | 6 kV | 9.948 | 5.545 | PASS |
| 4 | 04.05.2026 07:56:17 | -1 kV | 1.483 | 0.741 | PASS |
| 5 | 04.05.2026 07:56:49 | -2 kV | 3.024 | 1.720 | PASS |
| 6 | 04.05.2026 07:57:27 | -4 kV | 6.375 | 3.558 | PASS |
| 7 | 04.05.2026 07:58:06 | -6 kV | 9.948 | 5.382 | PASS |
| 8 | 04.05.2026 08:02:55 | -8 kV | 13.032 | 7.398 | PASS |
| 9 | 04.05.2026 08:05:31 | 8 kV | 13.180 | 7.546 | PASS |
| 10 | 04.05.2026 08:07:46 | 4 kV | 6.672 | 3.558 | PASS |

## Messung 1  —  1 kV  |  04.05.2026  07:52:45

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 1 kV |
| Triggerlevel | 100 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 200 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 426.8775 V |
| V @ 130 ns | 245.0593 V |
| V_pp | 916.9961 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 2 A ±30% | 1.6012 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 1 A ±30% | 0.9192 A | [0.7000, 1.3000] A | PASS |
| I_Peak Soll 3.75 A ±10% | 3.4396 A | [3.3750, 4.1250] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 2  —  2 kV  |  04.05.2026  07:53:25

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 2 kV |
| Triggerlevel | 400 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 400 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 837.9447 V |
| V @ 130 ns | 458.4980 V |
| V_pp | 1849.8025 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 4 A ±30% | 3.1431 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I@130ns Soll 2 A ±30% | 1.7198 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I_Peak Soll 7.5 A ±10% | 6.9385 A | [6.7500, 8.2500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 3  —  6 kV  |  04.05.2026  07:54:45

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 6 kV |
| Triggerlevel | 1000 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1100 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 2652.1738 V |
| V @ 130 ns | 1478.2609 V |
| V_pp | 5608.6958 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 12 A ±30% | 9.9481 A | [8.4000, 15.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 6 A ±30% | 5.5449 A | [4.2000, 7.8000] A | PASS |
| I_Peak Soll 22.5 A ±10% | 21.0379 A | [20.2500, 24.7500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 4  —  -1 kV  |  04.05.2026  07:56:17

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -1 kV |
| Triggerlevel | -100 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 200 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -395.2569 V |
| V @ 130 ns | -197.6285 V |
| V_pp | 909.0909 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 2 A ±30% | 1.4826 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 1 A ±30% | 0.7413 A | [0.7000, 1.3000] A | PASS |
| I_Peak Soll 3.75 A ±10% | 3.4099 A | [3.3750, 4.1250] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 5  —  -2 kV  |  04.05.2026  07:56:49

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -2 kV |
| Triggerlevel | -400 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 400 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -806.3241 V |
| V @ 130 ns | -458.4980 V |
| V_pp | 1865.6127 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 4 A ±30% | 3.0245 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I@130ns Soll 2 A ±30% | 1.7198 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I_Peak Soll 7.5 A ±10% | 6.9978 A | [6.7500, 8.2500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 6  —  -4 kV  |  04.05.2026  07:57:27

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -4 kV |
| Triggerlevel | -800 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -1699.6047 V |
| V @ 130 ns | -948.6166 V |
| V_pp | 3715.4152 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 8 A ±30% | 6.3751 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I@130ns Soll 4 A ±30% | 3.5582 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I_Peak Soll 15.0 A ±10% | 13.9363 A | [13.5000, 16.5000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 7  —  -6 kV  |  04.05.2026  07:58:06

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -6 kV |
| Triggerlevel | -1000 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1100 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -2652.1738 V |
| V @ 130 ns | -1434.7826 V |
| V_pp | 5652.1738 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 12 A ±30% | 9.9481 A | [8.4000, 15.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 6 A ±30% | 5.3818 A | [4.2000, 7.8000] A | PASS |
| I_Peak Soll 22.5 A ±10% | 21.2010 A | [20.2500, 24.7500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 8  —  -8 kV  |  04.05.2026  08:02:55

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -8 kV |
| Triggerlevel | -1000 V |
| Trigger-Offset | -3000 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -3474.3083 V |
| V @ 130 ns | -1972.3320 V |
| V_pp | 7470.3560 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 16 A ±30% | 13.0319 A | [11.2000, 20.8000] A | PASS |
| I@130ns Soll 8 A ±30% | 7.3981 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I_Peak Soll 30.0 A ±10% | 28.0208 A | [27.0000, 33.0000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 9  —  8 kV  |  04.05.2026  08:05:31

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 8 kV |
| Triggerlevel | 1000 V |
| Trigger-Offset | 3000 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 3513.8340 V |
| V @ 130 ns | 2011.8577 V |
| V_pp | 7391.3044 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 16 A ±30% | 13.1802 A | [11.2000, 20.8000] A | PASS |
| I@130ns Soll 8 A ±30% | 7.5464 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I_Peak Soll 30.0 A ±10% | 27.7243 A | [27.0000, 33.0000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 10  —  4 kV  |  04.05.2026  08:07:46

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 4 kV |
| Triggerlevel | 800 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 1778.6561 V |
| V @ 130 ns | 948.6166 V |
| V_pp | 3754.9407 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 8 A ±30% | 6.6716 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I@130ns Soll 4 A ±30% | 3.5582 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I_Peak Soll 15.0 A ±10% | 14.0845 A | [13.5000, 16.5000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS