# ESD-Gesamtprüfbericht — ISO 10605  |  330 pF / 330 Ω

Erstellt: 20.05.2026  11:26:34   |   Anzahl Messungen: 10   |   Entwickelt von: H.Amouri   |   © 2026

## Übersicht aller Messungen

| Nr. | Datum / Uhrzeit | kV | I@65ns (A) | I@130ns (A) | Gesamtergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.05.2026 11:17:07 | 1 kV | 1.601 | 0.830 | PASS |
| 2 | 20.05.2026 11:20:19 | 4 kV | 6.523 | 3.558 | PASS |
| 3 | 20.05.2026 11:21:18 | 6 kV | 10.437 | 5.545 | PASS |
| 4 | 20.05.2026 11:21:40 | 8 kV | 13.328 | 7.398 | PASS |
| 5 | 20.05.2026 11:22:18 | -1 kV | 1.542 | 0.801 | PASS |
| 6 | 20.05.2026 11:22:39 | -2 kV | 3.084 | 1.601 | PASS |
| 7 | 20.05.2026 11:22:55 | -4 kV | 6.523 | 3.558 | PASS |
| 8 | 20.05.2026 11:23:13 | -6 kV | 10.111 | 5.382 | PASS |
| 9 | 20.05.2026 11:24:11 | -8 kV | 13.328 | 7.250 | PASS |
| 10 | 20.05.2026 11:26:22 | 2 kV | 3.143 | 1.720 | PASS |

## Messung 1  —  1 kV  |  20.05.2026  11:17:07

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 1 kV |
| Triggerlevel | 100 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 200 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 426.8775 V |
| V @ 130 ns | 221.3439 V |
| V_pp | 940.7115 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 2 A ±30% | 1.6012 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 1 A ±30% | 0.8302 A | [0.7000, 1.3000] A | PASS |
| I_Peak Soll 3.75 A ±10% | 3.5286 A | [3.3750, 4.1250] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 2  —  4 kV  |  20.05.2026  11:20:19

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 4 kV |
| Triggerlevel | 800 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 1739.1305 V |
| V @ 130 ns | 948.6166 V |
| V_pp | 3754.9408 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 8 A ±30% | 6.5234 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I@130ns Soll 4 A ±30% | 3.5582 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I_Peak Soll 15.0 A ±10% | 14.0845 A | [13.5000, 16.5000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 3  —  6 kV  |  20.05.2026  11:21:18

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 6 kV |
| Triggerlevel | 1000 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1100 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 2782.6086 V |
| V @ 130 ns | 1478.2609 V |
| V_pp | 5608.6958 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 12 A ±30% | 10.4374 A | [8.4000, 15.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 6 A ±30% | 5.5449 A | [4.2000, 7.8000] A | PASS |
| I_Peak Soll 22.5 A ±10% | 21.0379 A | [20.2500, 24.7500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 4  —  8 kV  |  20.05.2026  11:21:40

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 8 kV |
| Triggerlevel | 1000 V |
| Trigger-Offset | 3000 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 3553.3596 V |
| V @ 130 ns | 1972.3320 V |
| V_pp | 7470.3560 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 16 A ±30% | 13.3284 A | [11.2000, 20.8000] A | PASS |
| I@130ns Soll 8 A ±30% | 7.3981 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I_Peak Soll 30.0 A ±10% | 28.0208 A | [27.0000, 33.0000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 5  —  -1 kV  |  20.05.2026  11:22:18

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -1 kV |
| Triggerlevel | -100 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 200 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -411.0672 V |
| V @ 130 ns | -213.4387 V |
| V_pp | 932.8064 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 2 A ±30% | 1.5419 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 1 A ±30% | 0.8006 A | [0.7000, 1.3000] A | PASS |
| I_Peak Soll 3.75 A ±10% | 3.4989 A | [3.3750, 4.1250] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 6  —  -2 kV  |  20.05.2026  11:22:39

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -2 kV |
| Triggerlevel | -400 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 400 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -822.1344 V |
| V @ 130 ns | -426.8775 V |
| V_pp | 1865.6127 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 4 A ±30% | 3.0838 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I@130ns Soll 2 A ±30% | 1.6012 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I_Peak Soll 7.5 A ±10% | 6.9978 A | [6.7500, 8.2500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 7  —  -4 kV  |  20.05.2026  11:22:55

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -4 kV |
| Triggerlevel | -800 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -1739.1305 V |
| V @ 130 ns | -948.6166 V |
| V_pp | 3754.9408 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 8 A ±30% | 6.5234 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I@130ns Soll 4 A ±30% | 3.5582 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I_Peak Soll 15.0 A ±10% | 14.0845 A | [13.5000, 16.5000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 8  —  -6 kV  |  20.05.2026  11:23:13

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -6 kV |
| Triggerlevel | -1000 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 1100 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -2695.6521 V |
| V @ 130 ns | -1434.7826 V |
| V_pp | 5652.1738 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 12 A ±30% | 10.1112 A | [8.4000, 15.6000] A | PASS |
| I@130ns Soll 6 A ±30% | 5.3818 A | [4.2000, 7.8000] A | PASS |
| I_Peak Soll 22.5 A ±10% | 21.2010 A | [20.2500, 24.7500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 9  —  -8 kV  |  20.05.2026  11:24:11

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | -8 kV |
| Triggerlevel | -1000 V |
| Trigger-Offset | -3000 V |
| Skala | 1000 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | -3553.3596 V |
| V @ 130 ns | -1932.8063 V |
| V_pp | 7430.8301 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 16 A ±30% | 13.3284 A | [11.2000, 20.8000] A | PASS |
| I@130ns Soll 8 A ±30% | 7.2498 A | [5.6000, 10.4000] A | PASS |
| I_Peak Soll 30.0 A ±10% | 27.8726 A | [27.0000, 33.0000] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS

## Messung 10  —  2 kV  |  20.05.2026  11:26:22

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Entladespannung | 2 kV |
| Triggerlevel | 400 V |
| Trigger-Offset | 0 V |
| Skala | 400 V/div |
| Attenuation | 1333 |
| V @ 65 ns | 837.9447 V |
| V @ 130 ns | 458.4980 V |
| V_pp | 1818.1819 V |

| Kriterium | Gemessen | Grenzwerte | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| I@65ns Soll 4 A ±30% | 3.1431 A | [2.8000, 5.2000] A | PASS |
| I@130ns Soll 2 A ±30% | 1.7198 A | [1.4000, 2.6000] A | PASS |
| I_Peak Soll 7.5 A ±10% | 6.8199 A | [6.7500, 8.2500] A | PASS |

Gesamtergebnis: PASS